## 試験項目
項目 | 実施方法 | 評価方法 | 評価水準 | 結果 | 判定
直進性 | 最小二乗法 横軸：含量５点 縦軸： ﾋﾟｰｸ面積比 | 相関係数 | 0.99以上
|  | 検量線の式 ｙ切片の絶対値 | 100%溶液のﾚｽﾎﾟﾝｽ値の4%以下
真度 | 添加回収実験 3濃度 3回繰返し | 個々の回収率 | 97～103%
|  | 真度の信頼区間 | 0が真度の信頼区間に含まれる
併行精度 | 3濃度3回繰返し | 相対標準偏差 | 2.0%以下
| 1濃度2回繰返し6日間 | 相対標準偏差 | 2.0%以下
室内再現性 | 1濃度2回繰返し6日間 [変動要因] 試験日（6日） 試験者（２名） 試験装置（２装置） 試薬（２ロット） | 相対標準偏差 一元配置分散分析 | 2.0%以下
特異性 | 検体A： 水 検体B: 水＋内標準物質 検体C: プラセボ 検体D: 当該物質 検体E： 100%濃度液＋内標準物質 1回 | クロマトグラムの比較 | 分析対象物（当該物質）を確認でき、 妨害ピークと重ならない
システム適合性 性能 | １濃度（100%） | 分離度 | 2.0以上
再現性 | 6回繰返し | 相対標準偏差 | 1.0%以下
範囲 | 直線性、真度及び精度の 試験結果より評価する | 直線性：相関係数 | 80～120%の範囲内で評価水準適合 r=0.99以上
|  | 真度 ：回収率 | 97～103%
|  | 併行精度：相対標準偏差 | 2.0%以下
変更前後の 試験法の比較 | 製品３ロット ３回繰返し | 二元配置分散分析による 有意差検定 | 有意水準（0.05）
| 変動要因 ロット | ロット間の分散比FA | FA=3.89以下
| 試験方法 | 試験間の分散比FB | FB=4.75以下

## 直線性
分析バリデーション データシート
項目：成分A
パラメータ：直線性
結果：
表示量に | 成分A | ピーク面積 |  | ピーク面積比
対する割合[%] | 含量（w/v%） | 成分A | 内標準物質
80 | 1.7601 | 715410 | 1090223 | 0.65621
90 | 1.9801 | 806593 | 1092229 | 0.73848
100 | 2.2001 | 896007 | 1096256 | 0.81733
110 | 2.4201 | 985361 | 1096255 | 0.89884
120 | 2.6401 | 1066215 | 1093872 | 0.97472
検量線の式 |  | y=0.3624x+0.0197
検量線のｙ切片の絶対値 |  | 0.019734
相関係数（ｒ） |  | 0.99992
100%レスポンスの4% |  | 0.032693
成分A秤取量(g)： |  | 11.0005
成分A含量(w/v%)= (成分Aの秤取量／100)×(χ／50)×100
χ： 表示量の80%→8 90%→9 100%→10 110%→11 120%→12
成分Aの秤取量に水を加えて正確に100mLとする。
この液を、8，9，10，11あるいは12mL正確に量り、水を加えて正確に50mLとする。
物質Aの検量線

## 真度
分析バリデーション データシート
項目：成分A
2.7515
パラメータ：真度
回収率 | [10 empty] | 真度の信頼区間の推定（95%）
添加率（%） | 成分A添加量（w/v%） | 繰り返し | 標準溶液 |  |  | 試料溶液 |  |  | 成分A含量（w/v%） | 回収率（%） | d－2.0Sd | ≦δ≦ | d＋2.0Sd
|  |  | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱS | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱT
80 | 1.76 | 1 | 944378 | 1093871 | 0.86334 | 719236 | 1096792 | 0.65576 | 1.7624 | 100.1 |  |  |  |  | 添加率（%）
|  | 2 |  |  |  | 718255 | 1097174 | 0.65464 | 1.7593 | 100 |  |  |  | 試行回数 | 80% | 100% | 120%
|  | 3 |  |  |  | 718512 | 1096652 | 0.65519 | 1.7608 | 100 | 真度（d） |  | -0.1 | 1 | 100.1 | 99.8 | 100.4
100 | 2.2 | 1 |  |  |  | 897158 | 1098651 | 0.8166 | 2.1946 | 99.8 | 測定数（N） |  | 9 | 2 | 100 | 99.7 | 99.8
|  | 2 |  |  |  | 895950 | 1098002 | 0.81598 | 2.1929 | 99.7 | 濃度間の分散（Va） |  | 0.14778 | 3 | 100 | 99.5 | 100
|  | 3 |  |  |  | 894747 | 1097974 | 0.81491 | 2.19 | 99.5
120 | 2.64 | 1 |  |  |  | 1074004 | 1089491 | 0.98579 | 2.6493 | 100.4 | -0.45258 | ≦δ≦ | 0.25258
|  | 2 |  |  |  | 1057407 | 1078640 | 0.98032 | 2.6346 | 99.8
|  | 3 |  |  |  | 1066961 | 1086019 | 0.98245 | 2.6403 | 100 |  |  |  | 分散分析: 一元配置
[8 empty] | 平均値 |  | 99.9222
[8 empty] | 真度(d) |  | -0.077778 |  |  |  | 概要
[14 empty] | グループ | データの個数 | 合計 | 平均 | 分散
回収率（％）＝（成分A含量（w/v%）／WT）×100 | [13 empty] | 80% | 3 | 300.1 | 100.0333 | 0.0033333
成分A採取量（g）= |  | 8.8001 | [11 empty] | 100% | 3 | 299 | 99.6667 | 0.023333
WT:成分A添加量（w/v%）＝成分A採取量（g）×χ／100 | [13 empty] | 120% | 3 | 300.2 | 100.0667 | 0.093333
χ：添加率80(%)＝20、添加率100%＝25、添加率120%＝30
成分A含量（w/v%）＝WS×ＱT／ＱS
WS:定量用成分Aの量(g)＝ |  |  | 2.3202 | [10 empty] | 分散分析表
QS:標準溶液のピーク面積比＝ |  |  | 0.8633 | （＝成分Aピーク面積／内標準物質ピーク面積） | [9 empty] | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
| 成分Aピーク面積： |  | 944378 | [10 empty] | グループ間 | 0.29556 | 2 | 0.14778 | 3.6944 | 0.089995 | 5.1433
| 内標準物質ピーク面積： |  | 1093871 | [10 empty] | グループ内 | 0.24 | 6 | 0.04
ＱT：ピーク面積比
[14 empty] | 合計 | 0.53556 | 8
注：表中の計算値はコンピューターの内部計算値を用いて計算しており、表記は便宜的にそれらの丸め値である。

## 評価結果
項目 | 実施方法 | 評価方法 | 評価水準 | 結果 | 判定
直進性 | 最小二乗法 横軸：含量５点 縦軸： ﾋﾟｰｸ面積比 | 相関係数 | 0.99以上 | r=1.000 | 適合
|  | 検量線の式 ｙ切片の絶対値 | 100%溶液のﾚｽﾎﾟﾝｽ値の4%以下 | 0.0197≦0.0327 | 適合
真度 | 添加回収実験 3濃度 3回繰返し | 個々の回収率 | 97～103% | 97〜103%に 含まれる | 適合
|  | 真度の信頼区間 | 0が真度の信頼区間に含まれる | − 0.4526≤??≤0.2526 0が含まれる | 適合
併行精度 | 3濃度3回繰返し | 相対標準偏差 | 2.0%以下
| 1濃度2回繰返し6日間 | 相対標準偏差 | 2.0%以下
室内再現性 | 1濃度2回繰返し6日間 [変動要因] 試験日（6日） 試験者（２名） 試験装置（２装置） 試薬（２ロット） | 相対標準偏差 一元配置分散分析 | 2.0%以下
特異性 | 検体A： 水 検体B: 水＋内標準物質 検体C: プラセボ 検体D: 当該物質 検体E： 100%濃度液＋内標準物質 1回 | クロマトグラムの比較 | 分析対象物（当該物質）を確認でき、 妨害ピークと重ならない
システム適合性 性能 | １濃度（100%） | 分離度 | 2.0以上
再現性 | 6回繰返し | 相対標準偏差 | 1.0%以下
範囲 | 直線性、真度及び精度の 試験結果より評価する | 直線性：相関係数 | 80～120%の範囲内で評価水準適合 r=0.99以上
|  | 真度 ：回収率 | 97～103%
|  | 併行精度：相対標準偏差 | 2.0%以下
変更前後の 試験法の比較 | 製品３ロット ３回繰返し | 二元配置分散分析による 有意差検定 | 有意水準（0.05）
| 変動要因 ロット | ロット間の分散比FA | FA=3.89以下
| 試験方法 | 試験間の分散比FB | FB=4.75以下