## 試験項目
項目 | 実施方法 | 評価方法 | 評価水準 | 結果 | 判定
直進性 | 最小二乗法 横軸：含量５点 縦軸： ﾋﾟｰｸ面積比 | 相関係数 | 0.99以上
|  | 検量線の式 ｙ切片の絶対値 | 100%溶液のﾚｽﾎﾟﾝｽ値の4%以下
真度 | 添加回収実験 3濃度 3回繰返し | 個々の回収率 | 97～103%
|  | 真度の信頼区間 | 0が真度の信頼区間に含まれる
併行精度 | 3濃度3回繰返し | 相対標準偏差 | 2.0%以下
| 1濃度2回繰返し6日間 | 相対標準偏差 | 2.0%以下
室内再現性 | 1濃度2回繰返し6日間 [変動要因] 試験日（6日） 試験者（２名） 試験装置（２装置） 試薬（２ロット） | 相対標準偏差 一元配置分散分析 | 2.0%以下
特異性 | 検体A： 水 検体B: 水＋内標準物質 検体C: プラセボ 検体D: 当該物質 検体E： 100%濃度液＋内標準物質 1回 | クロマトグラムの比較 | 分析対象物（当該物質）を確認でき、 妨害ピークと重ならない
システム適合性 性能 | １濃度（100%） | 分離度 | 2.0以上
再現性 | 6回繰返し | 相対標準偏差 | 1.0%以下
範囲 | 直線性、真度及び精度の 試験結果より評価する | 直線性：相関係数 | 80～120%の範囲内で評価水準適合 r=0.99以上
|  | 真度 ：回収率 | 97～103%
|  | 併行精度：相対標準偏差 | 2.0%以下
変更前後の 試験法の比較 | 製品３ロット ３回繰返し | 二元配置分散分析による 有意差検定 | 有意水準（0.05）
| 変動要因 ロット | ロット間の分散比FA | FA=3.89以下
| 試験方法 | 試験間の分散比FB | FB=4.75以下

## 直線性
分析バリデーション データシート
項目：成分A
パラメータ：直線性
結果：
表示量に | 成分A | ピーク面積 |  | ピーク面積比
対する割合[%] | 含量（w/v%） | 物質A | 内標準物質
80 | 1.7601 | 715410 | 1090223 | 0.65621
90 | 1.9801 | 806593 | 1092229 | 0.73848
100 | 2.2001 | 896007 | 1096256 | 0.81733
110 | 2.4201 | 985361 | 1096255 | 0.89884
120 | 2.6401 | 1066215 | 1093872 | 0.97472
検量線の式 |  | y=0.3624x+0.0197
検量線のｙ切片の絶対値 |  | 0.019734
相関係数（ｒ） |  | 0.99992
100%レスポンスの4% |  | 0.032693
成分A秤取量(g)： |  | 11.0005
成分A含量(w/v%)= (成分Aの秤取量／100)×(χ／50)×100
χ： 表示量の80%→8 90%→9 100%→10 110%→11 120%→12
成分Aの秤取量に水を加えて正確に100mLとする。
この液を、8，9，10，11あるいは12mL正確に量り、水を加えて正確に50mLとする。
物質Aの検量線

## 真度
分析バリデーション データシート
項目：成分A
2.7515
パラメータ：真度
回収率 | [10 empty] | 真度の信頼区間の推定（95%）
添加率（%） | 成分A添加量（w/v%） | 繰り返し | 標準溶液 |  |  | 試料溶液 |  |  | 成分A含量（w/v%） | 回収率（%） | d－2.0Sd | ≦δ≦ | d＋2.0Sd
|  |  | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱS | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱT
80 | 1.76 | 1 | 944378 | 1093871 | 0.86334 | 719236 | 1096792 | 0.65576 | 1.7624 | 100.1 |  |  |  |  | 添加率（%）
|  | 2 |  |  |  | 718255 | 1097174 | 0.65464 | 1.7593 | 100 |  |  |  | 試行回数 | 80% | 100% | 120%
|  | 3 |  |  |  | 718512 | 1096652 | 0.65519 | 1.7608 | 100 | 真度（d） |  | -0.1 | 1 | 100.1 | 99.8 | 100.4
100 | 2.2 | 1 |  |  |  | 897158 | 1098651 | 0.8166 | 2.1946 | 99.8 | 測定数（N） |  | 9 | 2 | 100 | 99.7 | 99.8
|  | 2 |  |  |  | 895950 | 1098002 | 0.81598 | 2.1929 | 99.7 | 濃度間の分散（Va） |  | 0.14778 | 3 | 100 | 99.5 | 100
|  | 3 |  |  |  | 894747 | 1097974 | 0.81491 | 2.19 | 99.5
120 | 2.64 | 1 |  |  |  | 1074004 | 1089491 | 0.98579 | 2.6493 | 100.4 | -0.45258 | ≦δ≦ | 0.25258
|  | 2 |  |  |  | 1057407 | 1078640 | 0.98032 | 2.6346 | 99.8
|  | 3 |  |  |  | 1066961 | 1086019 | 0.98245 | 2.6403 | 100 |  |  |  | 分散分析: 一元配置
[8 empty] | 平均値 |  | 99.9222
[8 empty] | 真度(d) |  | -0.077778 |  |  |  | 概要
[14 empty] | グループ | データの個数 | 合計 | 平均 | 分散
回収率（％）＝（成分A含量（w/v%）／WT）×100 | [13 empty] | 80% | 3 | 300.1 | 100.0333 | 0.0033333
成分A採取量（g）= |  | 8.8001 | [11 empty] | 100% | 3 | 299 | 99.6667 | 0.023333
WT:成分A添加量（w/v%）＝成分A採取量（g）×χ／100 | [13 empty] | 120% | 3 | 300.2 | 100.0667 | 0.093333
χ：添加率80(%)＝20、添加率100%＝25、添加率120%＝30
成分A含量（w/v%）＝WS×ＱT／ＱS
WS:定量用成分Aの量(g)＝ |  |  | 2.3202 | [10 empty] | 分散分析表
QS:標準溶液のピーク面積比＝ |  |  | 0.8633 | （＝成分Aピーク面積／内標準物質ピーク面積） | [9 empty] | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
| 成分Aピーク面積： |  | 944378 | [10 empty] | グループ間 | 0.29556 | 2 | 0.14778 | 3.6944 | 0.089995 | 5.1433
| 内標準物質ピーク面積： |  | 1093871 | [10 empty] | グループ内 | 0.24 | 6 | 0.04
ＱT：ピーク面積比
[14 empty] | 合計 | 0.53556 | 8
注：表中の計算値はコンピューターの内部計算値を用いて計算しており、表記は便宜的にそれらの丸め値である。

## 併行精度
分析バリデーション データシート
項目：成分A
パラメータ：併行精度
3濃度3繰り返し測定 | [10 empty] | 標準偏差の信頼区間（90%）
添加率（%） | 成分A添加量（w/v%） | 繰り返し | 標準溶液 |  |  | 試料溶液 |  |  | 成分A含量（w/v%） | 回収率（%）
|  |  | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱS | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱT
80 | 0 | 1 | 944378 | 1093871 | 0.86334 | 719236 | 1096792 | 0.65576 | 0 | 100.1
|  | 2 |  |  |  | 718255 | 1097174 | 0.65464 | 0 | 100
|  | 3 |  |  |  | 718512 | 1096652 | 0.65519 | 0 | 100 | α |  | 0.1
100 | 0 | 1 |  |  |  | 897158 | 1098651 | 0.8166 | 0 | 99.8 | 自由度（φe） |  | 6 |  |  | 添加率（%）
|  | 2 |  |  |  | 895950 | 1098002 | 0.81598 | 0 | 99.7 | 分散（Ve） |  | 0.04 |  | 試行回数 | 80% | 100% | 120%
|  | 3 |  |  |  | 894747 | 1097974 | 0.81491 | 0 | 99.5 | χ2（φ、α／2） |  | 12.59 |  | 1 | 100.1 | 99.8 | 100.4
120 | 0 | 1 |  |  |  | 1074004 | 1089491 | 0.98579 | 0 | 100.4 | χ2（φ、1-α／2） |  | 1.635 |  | 2 | 100 | 99.7 | 99.8
|  | 2 |  |  |  | 1057407 | 1078640 | 0.98032 | 0 | 99.8 | 0.13807 | ≦σ≦ | 0.38313 |  | 3 | 100 | 99.5 | 100
|  | 3 |  |  |  | 1066961 | 1086019 | 0.98245 | 0 | 100
[8 empty] | 平均値 |  | 99.9222
[8 empty] | 標準偏差 σ |  | 0.2 |  |  |  | 分散分析: 一元配置
[8 empty] | 相対標準偏差 SR% |  | 0.20016
概要
[14 empty] | グループ | データの個数 | 合計 | 平均 | 分散
[14 empty] | 80% | 3 | 300.1 | 100.0333 | 0.0033333
[14 empty] | 100% | 3 | 299 | 99.6667 | 0.023333
[14 empty] | 120% | 3 | 300.2 | 100.0667 | 0.093333
分散分析表
[14 empty] | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
[14 empty] | グループ間 | 0.29556 | 2 | 0.14778 | 3.6944 | 0.089995 | 5.1433
[14 empty] | グループ内 | 0.24 | 6 | 0.04
[14 empty] | 合計 | 0.53556 | 8
√((ϕ_e×V_e)/(χ^2 (ϕ_e,α/2) )) ≤σ≤√((ϕ_e×V_e)/(χ^2 (ϕ_e,1-α/2) ))

## 室内再現精度
分析バリデーション データシート
項目：成分A
パラメータ：再現精度
|  | 試薬 | 標準溶液 |  |  | 試料溶液 |  |  | 成分A含量（w/v%） | 対表示量（%）
|  |  | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱS | 成分Aピーク面積 | 内標準成分ピーク面積 | ピーク面積比ＱT
室内再現条件 | 1 | a | 965097 | 1118556 | 0.86281 | 917877 | 1123631 | 0.81688 | 2.1967 | 99.9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | 920531 | 1125204 | 0.8181 | 2.2 | 100 | 1 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 100.2
| 2 | b | 1019595 | 1167982 | 0.87295 | 964869 | 1163677 | 0.82916 | 2.2037 | 100.2 | 2 | 100 | 100.4 | 99.9 | 99.6 | 100 | 100.1
[6 empty] | 965320 | 1161910 | 0.8308 | 2.208 | 100.4
| 3 | b | 958582 | 1106233 | 0.86653 | 906761 | 1104630 | 0.82087 | 2.1978 | 99.9
[6 empty] | 908771 | 1106747 | 0.82112 | 2.1985 | 99.9 | [7 empty] | 分散分析: 一元配置
| 4 | a | 1020429 | 1169832 | 0.87229 | 964966 | 1168258 | 0.82599 | 2.197 | 99.9
[6 empty] | 964463 | 1170894 | 0.8237 | 2.191 | 99.6 | [7 empty] | 概要
| 5 | a | 952745 | 1102286 | 0.86434 | 909082 | 1112467 | 0.81718 | 2.1936 | 99.7 | [7 empty] | グループ | データの個数 | 合計 | 平均 | 分散
[6 empty] | 902384 | 1100912 | 0.81967 | 2.2003 | 100 | [7 empty] | 1 | 2 | 199.9 | 99.95 | 0.005
| 6 | b | 1017047 | 1164887 | 0.87309 | 969267 | 1168655 | 0.82939 | 2.2039 | 100.2 | [7 empty] | 2 | 2 | 200.6 | 100.3 | 0.02
[6 empty] | 966255 | 1166057 | 0.82865 | 2.202 | 100.1 | [7 empty] | 3 | 2 | 199.8 | 99.9 | 0
対表示量の総平均 | [9 empty] | 99.9833 | [7 empty] | 4 | 2 | 199.5 | 99.75 | 0.045
成分A含量（w/v%）＝定量用成分Aの量(g)×ＱT／ＱS | [17 empty] | 5 | 2 | 199.7 | 99.85 | 0.045
対表示量(%)＝成分A含量(w/v%)／2.2×100 | [17 empty] | 6 | 2 | 200.3 | 100.15 | 0.005
試薬a | 2.3202
試薬b | 2.3201 | [16 empty] | 分散分析表
[18 empty] | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
室内再現精度 |  | 標準偏差σ | 相対標準偏差 SR(%) | 自由度 φ | 標準偏差の信頼区間（90%） | [12 empty] | グループ間 | 0.41667 | 5 | 0.083333 | 4.1667 | 0.055764 | 4.3874
|  | 0.2273 | 0.22734 | 7 | 0.16033 | ≦σ**≦ | 0.40825 | [10 empty] | グループ内 | 0.12 | 6 | 0.02
|  |  | V=σ２ | 0.051667 | VA | 0.083333 | [11 empty] | 合計 | 0.53667 | 11
VA：要因Aの分散＝SA／φA |  |  |  |  | Ve | 0.02
n：繰り返し数（2）
Ve：誤差eの分散＝Se／φe |  |  |  |  | χ(φe,α/2) | 14.07 | α | 0.1
[5 empty] | χ(φe,1-α/2) | 2.17 | 自由度（φ） | 7
室内再現精度σの信頼区間
自由度 |  |  |  |  | n | 2
[5 empty] | φA | 5
[5 empty] | φB | 6
[5 empty] | φ | 7.3359
[5 empty] | φ | 7
注：表中の計算値はコンピューターの内部計算値を用いて計算しており、表記は便宜的にそれらの丸め値である。
対表示単位（%）
| 99.9 | 100
| 100.2 | 100.4
| 99.9 | 99.9
| 99.9 | 99.6
| 99.7 | 100
| 100.2 | 100.1
注：表中の計算値はコンピューターの内部計算値を用いて計算しており、表記は便宜的にそれらの丸め値である。
（ただし、小数点以下は切り捨て）
室内再現精度σ=√((V_A+(n-1) V_e)/n)
√((∅×V)/〖χ^2〗_((∅_e, α/2) ) )≤σ≤√((∅×V)/〖χ^2〗_((∅_e, 1-α/2) ) )
"∅"=(n^2×V^2)/(〖V_A〗^2/∅_A +((n-1)^2×〖V_e〗^2)/∅_e )

## 評価結果
項目 | 実施方法 | 評価方法 | 評価水準 | 結果 | 判定
直進性 | 最小二乗法 横軸：含量５点 縦軸： ﾋﾟｰｸ面積比 | 相関係数 | 0.99以上 | r=1.000 | 適合
|  | 検量線の式 ｙ切片の絶対値 | 100%溶液のﾚｽﾎﾟﾝｽ値の4%以下 | 0.0197≦0.0327 | 適合
真度 | 添加回収実験 3濃度 3回繰返し | 個々の回収率 | 97～103% | 97〜103%に 含まれる | 適合
|  | 真度の信頼区間 | 0が真度の信頼区間に含まれる | − 0.4526≤??≤0.2526 0が含まれる | 適合
併行精度 | 3濃度3回繰返し | 相対標準偏差 | 2.0%以下 | 相対標準偏差 0.20% | 適合
| 1濃度2回繰返し6日間 | 相対標準偏差 | 2.0%以下 | 相対標準偏差 0.14% | 適合
室内再現性 | 1濃度2回繰返し6日間 [変動要因] 試験日（6日） 試験者（２名） 試験装置（２装置） 試薬（２ロット） | 相対標準偏差 一元配置分散分析 | 2.0%以下 | 相対標準偏差 0.23% | 適合
特異性 | 検体A： 水 検体B: 水＋内標準物質 検体C: プラセボ 検体D: 当該物質 検体E： 100%濃度液＋内標準物質 1回 | クロマトグラムの比較 | 分析対象物（当該物質）を確認でき、 妨害ピークと重ならない
システム適合性 性能 | １濃度（100%） | 分離度 | 2.0以上
再現性 | 6回繰返し | 相対標準偏差 | 1.0%以下
範囲 | 直線性、真度及び精度の 試験結果より評価する | 直線性：相関係数 | 80～120%の範囲内で評価水準適合 r=0.99以上
|  | 真度 ：回収率 | 97～103%
|  | 併行精度：相対標準偏差 | 2.0%以下
変更前後の 試験法の比較 | 製品３ロット ３回繰返し | 二元配置分散分析による 有意差検定 | 有意水準（0.05）
| 変動要因 ロット | ロット間の分散比FA | FA=3.89以下
| 試験方法 | 試験間の分散比FB | FB=4.75以下